## Sheet1
2026年疫控中心采购实验室设备和疫苗冷藏设备报价表
序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 生产厂家 | 技术参数
1 | 疫苗冷藏库 | 立方 | 33 |  |  |  | 1、冷库内容积：约33立方米，冷库外尺寸：约4750*3200*2150mm（具体精确尺寸，投标人需至现场尺寸自行测量）。 2、冷库温度：库温+2～+8℃可调。 3、冷库板材及结构： 3.1、冷库板：双面0.5mm（国标）彩钢彩钢板,聚氨脂高压发泡保温板，芯材阻燃等级B2，板材阻燃等级B1，厚度≥100mm。彩钢板厚度≥0.5mm，颜色采用白灰色。库内阴角过渡装饰圆弧铝。 3.2、冷库门：手拉单开半埋式保温门，1扇。门面板采用双面彩钢材质。门板采用聚氨酯一次整体高压发泡成型。采用专用冷库门锁，门内配置防锁死安全打开逃生装置，铝合金材质。风幕机，220V与门联动。 3.3、地面处理：地面铺冷库板，冷库六个面都采用库板搭建。 3.4、库体辅件：冷库板与冷库板接缝处采用耐低温中性硅酮密封胶涂抹，颜色为瓷白色。电线管、制冷管道等穿库体处采用优质聚氨酯填缝剂密封。 4、制冷机组（两台） 4.1、采用知名品牌高效全封闭涡旋式压缩机组（须注明压缩机品牌型号），一用一备，单台机组功率≥2HP，制冷量符合冷库需求。 4.2、压缩机：配置视液镜、过滤器、压力控制器，优质品牌电磁阀、高低压压控）一用一备。 4.3、机组工作环境条件：-20℃～45℃。 4.4、蒸发器：吊顶式冷风机，一用一备，制冷量符合冷库制冷要求，高效内螺纹紫铜管和叉排式排管方式，外转子风扇电机配风机罩。 4.5、制冷剂：R404A 。 4.6、制冷管道：脱氧含磷紫铜管，T2级，壁厚符合R404a工况要求。 4.7、管道保温：采用优质橡塑保温管，B1级难燃，保温壁厚≥30mm。 4.8、制冷阀件：热力膨胀阀、电磁阀采用优质品牌 。 4.9、电气元件：具备过热、过载、缺相、系统高低压多种保护装置。空气开关、漏电保护器、接触器等电气元件采用不低于国标。采用不低于国标电线电缆、铜芯、阻燃绝缘层。 4.10、冷库温度电控箱：冷库温度电控箱配置液晶触控屏。 4.11、具备物联功能，带USB接口，设备参数、报警信息、温度历史数据等，可与电脑连接直接读取存储在设备内的数据。 4.12、可显示当前库温，化霜状态，并具备温度感应故障报警，除霜故障报警，库温异常自动报警，压力开关故障报警。制冷设备均单独配电，即独立的断路器、接触器、继电器等电气元件。 4.13、超温限报警值可调、压缩机延时时间可调、化霜滴水时间可调、报警延时可调。 4.14有库温校正功能，在醒目的位置以数字式形式显示库内温度、温度分辨率0.1℃。 5、库内照明：冷库照明采用冷库专用LED灯，耐低温、防潮，照度≥150lux，冷库门前开关按钮控制。 6、本库为旧库改造，需承担旧库拆卸清理相关费用。
2 | 医用卧式冷冻柜 | 台 | 1 |  |  |  | 1、有效容积≥1000L，温度范围-10°C～-30°C可调节；外形尺寸（卧式）：1650 × 700 × 900 mm（长 × 宽 × 高）。 2、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃。 3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警。 4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口。 5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行。 6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时。 7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g。 8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量。 9、采用碳氢高效压缩机，更节能环保;采用品牌风机，高效制冷，使用寿命长。 10、带USB接口，支持温度记录与数据导出。 11、有二类医疗器械证。
3 | 医用冷冻箱 | 台 | 1 |  |  |  | 1、有效容积≥530L，温度范围-10°C～-30°C可调节。 2、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃。 3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警。 4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口。 5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行。 6、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时。 7、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g。 8、根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量。 9、采用碳氢高效压缩机，更节能环保;采用品牌风机，高效制冷，使用寿命长。 10、立式双门结构，密封保温效果好。 11、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理。 12、有二类医疗器械证。
4 | 实验室危险品柜 | 台 | 1 |  |  |  | 1、用于兽医实验室各类危险品分类存储，符合《实验室危险化学品安全管理规范》、《实验室家具通用技术条件》要求。 2、落地式固定结构，稳固无晃动，具备防倾倒、防盗功能。 3、产品需通过国家相关安全认证，提供第三方检测报告，确保符合危险品存储安全标准。 4、柜体采用优质冷轧钢板，厚度≥1.2mm，表面经静电喷塑处理（防腐、防锈、防腐蚀），喷塑层厚度≥60μm，附着力强，不易脱落，可耐受兽医实验室常用消毒剂（如75%酒精、次氯酸钠）擦拭，无褪色、无腐蚀。 5、双门设计，配备防爆玻璃视窗，视窗清晰，便于观察内部存储情况，无破损、无漏光；柜门边缘加装耐油、耐腐蚀密封胶条，密封性能良好，防止危险品挥发气体泄漏。 6、配备防盗型机械锁或密码锁（二选一或组合），可防止无关人员接触危险品；锁具防锈、耐用，开启顺畅。 7、配备可调节不锈钢层板，层板承重≥50kg/层，可根据危险品尺寸自由调节高度；层板表面带防滑纹路，防止试剂瓶/样品盒滑落；层板与柜体连接处牢固，无松动。 8、柜体底部配备防泄漏托盘，深度≥51mm，可容纳泄漏液体，托盘可自由抽取，便于清洁。 9、柜体外部加装防火密封条，禁止使用易燃材质配件。层板、托盘均具备抗腐蚀能力，可耐受浓度≤30%的强酸（如盐酸、硫酸）、强碱（如氢氧化钠）及常用有机溶剂（如乙醇、丙酮）浸泡，24小时无变形、无腐蚀、无渗漏。 10、警示标识：柜体正面、侧面清晰标注对应危险品类别警示标识（“有毒有害”），标识为永久性印刷，清晰醒目，符合国家危险货物标识标准；同时标注“禁止烟火”“严禁碰撞”等警示语。 11、尺寸（长×宽×高）≥900mm×400mm×1700mm。
5 | 洁净工作台 | 台 | 1 |  |  |  | 1、用于兽医PCR实验室样品试剂制备区，用于病原核酸配液等操作。 2、单人单面垂直流洁净工作台；工作环境：兽医实验室常规环境，耐酸碱、易清洁、防核酸污染，具备防气溶胶扩散、紫外消毒、断电记忆等功能。 3、洁净等级：操作区ISO 5 级（Class 100），大于0.5μm 颗粒≤3.5 粒 / L；气流形式：垂直单向流，风速均匀稳定；平均风速：0.3～0.5 m/s 连续可调；噪音：≤62 dB（A）；振动：≤5 μm（X/Y/Z 三轴）。 4、高效过滤器：HEPA H14 级，对≥0.3μm 颗粒过滤效率≥99.999%。初效过滤器：可清洗、可更换无纺布过滤器。过滤器压差显示：配备压差表，实时显示阻力、提示更换。密封结构：整机密封可靠，无泄漏，防气溶胶外溢。 5、柜体材质：冷轧钢板静电喷塑，厚度≥1.0mm，耐腐蚀、易清洁。操作台面：304 不锈钢，厚度≥1.2mm，耐酸碱、耐消毒剂腐蚀。侧板 / 玻璃：钢化玻璃，防碎、易擦拭，边角圆弧过渡，无卫生死角，便于核酸清洁消杀。 6、采用优质无刷直流风机，寿命长、低噪音。风机寿命：连续运行时间≥50000 小时；具备软启动、过流、过载保护。 7、照明系统：LED 无影灯，照度≥300 Lux。紫外消毒灯：253.7nm 石英杀菌灯，功率≥30W；紫外灯与风机、照明灯互锁：开灯、开风机时紫外灯自动关闭；紫外灯定时功能：0～999 分钟可调，消毒完成自动关闭，紫外灯工作时间累计显示，便于更换管理。 8、微电脑触摸控制面板，中文界面。可设置：风机挡位、照明、紫外消毒、定时、记忆模式；工作状态实时显示：风速 / 紫外状态 / 运行时间 / 过滤器寿命；具备断电记忆，来电自动恢复原工作状态；急停开关，紧急情况下一键停机。 9、操作区负压设计或防气溶胶回流结构，防止样品交叉污染；进出风双重过滤，避免外排污染实验室环境；门体位置感应：玻璃门未关到位时报警并限制高风险功能；整机接地保护，漏电保护、过压保护；配备防滑脚垫、防倾倒结构。 10、电源：适配实验室常规供电。 11、提供第三方CMA/CNAS 检测报告（洁净度、噪音、振动、风速等），产品符合YY/T 1539-2017《医用洁净工作台》 或等效国标。 12、尺寸（长×宽×高）：1060mm×720mm×1600mm，因空间限制，允许误差±10 mm。
6 | 移液工作站 | 台 | 1 |  |  |  | 1、动物血清血凝抑制试验，96 孔 V 型血凝板全自动加样。 2、移液范围：单孔5–300 μL，适配 96 孔 V 型血凝板，整板分液。 3、精度：50μL 时容量允许误差±3%，100 μL时容量允许误差±2%。 4、支持自动换枪头。 5、具备液面探测、防错、防污染设计。 6、内置 HI 实验专用程序，可编辑保存方案。 7、板位数≥5，兼容常规吸头与血凝板。 8、能提供有资质机构出具的精度检测报告。
7 | 移动紫外灯 | 台 | 2 |  |  |  | 1、移动推车式，单人可轻松推动，一体化金属车架，坚固耐用，可折叠灯臂，便于收纳与移动。 2、优质304 不锈钢或加厚冷轧钢板（厚度≥1.2mm），表面防腐、防锈、抗紫外线喷涂处理，适配兽医实验室潮湿、多污染物环境。 3、配置≥4 个医用级静音万向轮（直径≥100mm），其中 2 个带自锁刹车，移动灵活、定位稳定。 4、整机高度≤1600mm，底座尺寸≤500mm×400mm，折叠后宽度≤300mm，便于通过实验室门廊。 5、灯管类型：高硼硅石英玻璃紫外线杀菌灯（UVC 波段）；波长：主波长253.7nm（杀菌最强波段），波长范围 200-280nm；功率配置：双灯管，单管功率≥30W，总功率≥60W。 6、紫外辐照强度：1 米处初始强度≥100μW/cm²，使用中强度≥70μW/cm²。 7、灯管寿命：有效寿命≥2000 小时。灯管配置：可快速拆卸更换，配高反射率抛光铝制反光罩（反射率≥85%）。灯臂调节：0-180° 多角度可调，升降高度≥300mm，覆盖垂直 / 水平 / 斜面全方位消毒。 8、定时功能：机械 / 电子定时器，定时范围0-120 分钟，带定时结束自动断电、声光提醒。安全延时：开机延时 30-60 秒，并伴随声光警报，确保人员撤离。安全保护：配备人体感应感应，消毒期间有人启动立即停机并报警。急停开关：机身显眼处设紧急停止按钮，突发情况一键断电。电气防护：防漏电、防过载、防短路保护。电源：适配实验室常规供电。 9、微生物杀灭率：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、禽流感病毒等兽医常见病原，30 分钟杀灭率≥99.9%。 10、适用空间：单次消毒面积≥30㎡，适配兽医实验室常规房间。 11、照射方式：360° 全方位照射，无死角，可覆盖地面、墙面、实验台、动物笼具等。 12、提供近 2 年内第三方检测机构出具的产品消毒效果、紫外强度检测报告（CMA/CNAS 认可）。
8 | 空调 | 台 | 1 |  |  |  | 1、适用面积：60㎡，风量需匹配实验室体积与换气次数要求，预留10%-15%风量冗余应对过滤器堵塞后的风量衰减。 2、制冷量：≥50kW，制冷量可实现0%-100%无级调节，满足实验室设备散热动态需求，叠加15%冷量冗余。 3、制热量：≥55kW，采用多级制热调节，根据温差大小自动切换加热挡位。 4、具备过载、过压、欠压保护功能，待机功耗≤5W，运行噪音≤55dB（实验室内部），避免干扰实验操作与仪器运行。 5、安装形式：吊顶安装，防止产生乱流影响生物安全柜气幕屏障；支持上送下排或上送上排送风形式，送风口设于房间入口上方。 6、温度控制范围16-30℃，精度±0.5℃，波动≤±0.3℃/h，避免温湿度波动导致实验样品变质或仪器精度下降。 7、具备自动除湿、防凝露功能，湿度控制范围40%-60%RH，精度±3%RH，波动≤±2%RH/h，采用冷冻除湿+蒸汽加湿组合方式，支持比例加湿调节，根据湿度差自动控制加湿量。 8、控制方式：支持连接WiFi，支持手动、自动、定时三种模式，支持远程控制（手机APP）。
9 | 实验室自控终端 | 台 | 1 |  |  |  | 1、适用于动物疫病检测实验室，集中联动控制负压排风、空调、压差梯度、温湿度、风阀、风机等设备，实现全自动连锁控制、实时监测、异常报警。 2、设备类型：壁挂式一体化触控控制终端，支持连接WiFi，支持本地手动、自动、定时三种模式 ，支持远程控制模式（手机APP）。 显示屏幕：≥10.1 英寸工业高清触控屏，电容触摸，分辨率≥1280×800，宽温工作 - 10℃~60℃。 机身材质：金属防尘外壳，防腐、防潮、抗干扰，适配实验室消杀、消毒高频使用环境。 运行系统：工业嵌入式稳定系统，不死机、防病毒，支持 7×24 小时连续不间断运行。 存储配置：运行内存≥2G，固态存储≥16G，可长期存储环境运行数据。 3、实时故障报警：压差超标、风机故障、传感器异常、设备离线、温湿度超限自动弹窗报警。支持本地声光报警 + 远程信号上传，可自定义报警阈值、报警等级。 操作权限管理：多级账号密码（管理员 / 操作员），关键参数修改权限锁定，防止误操作。 断电保护：配备断电记忆功能，断电重启后自动恢复预设运行参数，无需手动重启。 4、自动连续存储运行数据、环境参数、设备状态、报警记录，本地存储周期≥1 年。支持数据本地查看、U 盘导出、报表生成，可导出 Excel、PDF 格式，满足实验室溯源、监督检查台账要求。 5、符合《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346、《兽医实验室生物安全要求》通用标准。工业级防护设计，防尘防潮，电磁兼容抗干扰，适配实验室复杂用电环境。所有模块一体化集成，无需额外加装转接设备，安装调试简便。提供整机原厂质保≥3 年。终身技术上门调试指导。 6、安装方式：壁挂式 / 嵌入式两用，适配实验室墙面、设备间安装。 配套附件：含专用安装支架、通讯线缆、接线端子、调试软件、操作说明书。 免费配合现场对接原有风机、空调、传感器等设备，完成系统联调。
10 | 通风系统 | 套 | 2 |  |  |  | 1、适用于兽医实验室试剂室、耗材室，智能温湿度联动控制，自动启停风机 、 除湿。 2、温度控制：18～28℃，精度 ±2℃。 3、湿度控制：40%～60% RH，精度 ±5% RH。 4、通风换气次数：≥8 次 /h，加强模式≥12 次 /h。 5、室内微负压：5～10Pa。 6、防腐防爆风机 + PP/UPVC 防腐风管。 7、除湿量≥20～36L / 天，自动排水、自动除霜。 8、专用万向抽风罩，面风速 0.3～0.5m/s，自然补风或机械新风，保证换气平衡，避免室内负压过大导致门窗无法开启。 9、温湿度超标报警、故障报警、数据可记录。 10、系统 24h 连续稳定运行，噪音≤55dB。
备注： 1.报价含税,含配套的运输、吊装、搬运、安装调试、第三方机构检测、售后等费用。 2.所有设备提供整机原厂质保≥3 年。